附件二

河池市中医医院医疗设备采购需求概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目名称** | **采购需求概况** |
| 1 | 智能中医灸疗床（砭石灸疗型） | 1、灸疗床应能承重150kg静负荷；2、设备运行噪音：小于60分贝；3、灸疗时间：60min-90min；4、安全性能符合GB9706.1-2007的要求；5、电磁兼容性符合YY0505-2012的要求。 6、智能点火：可同时点燃11个灸段。7、连环循温：使上、下半身艾火往复摆动，连环循温，每个灸头在点燃时火温度60℃-180℃。8、 通体覆盖：可一次性灸透任督二脉及腰部、腹部、背椎部等与人体脏腑联系最为紧密的核心部位，实现通体灸疗。9、高效控温：将灼燃产生的有效成分控制在0.168立方米范围内，全面保证灸疗过程中的蕴火温度，促进有效成分的高效渗透。10、高效渗透：通过温控保证充分的灸疗温度，保证灸疗的最佳温度；高效灸疗。11、床面翻转设计：能够轻松打开床面，易维护、操作快捷。12、安全隔板：能够隔离易燃物体掉入灸疗箱体而燃烧，确保灸疗时绝对安全。\*13、砭石理疗：床面采用5颗高纯度砭石，利用砭石特有的波长补充人体能量。\*14、液晶控制屏：信息可视化传输，触摸键操作设备所有功能。\*15、采用数字计时控制点火、红外、摆动进行定时控制。 |
| 2 | 医用超声雾化器 | 1. **☆**超声振荡频率：2.0MHz ±10%；
2. **☆**雾化率：≧180ml/h；
3. **☆**正常工作时的整机噪声：≤50dB（A计权）；
4. 治疗时间：0-30分钟(可调）；
5. **☆**低水位提示装置：当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机；
6. 连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时；
7. **☆**等效体积粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于50%。

**☆**中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，温度为24度，相对湿度为61%。 |
| 3 | 医用诊疗床 | ▲1.床面分为头板、背板、腿板三部分，且三部分角度可以分别独立调节▲2.防进液等级不低于IPX43.电机数量≥3▲4.床面采用医用PVC皮革，需按GB/T 16886.10-2017标准提供“皮肤刺激”项检测报告▲5.符合YY0571-2013标准要求，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告▲6.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作▲7.头尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全▲8.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态 |