## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 低速离心机（生物安全型） | 2 | 9 | 1、触摸面板、LCD大屏幕液晶显示，操作简便。 *2、离心腔内设置紫外线杀菌消毒装置，杜绝病菌感染； *3、适配器多层独特设计，杜绝离心机运行过程中掉帽，有效的提高了使用者的工作效率，采用脱帽器和多层适配器组合而成，确保脱帽率100%和长/短管同时离心脱帽； 4、采用微机控制、交流变频电机，转速控制精度高； *5、专利设计的高效过滤装置，过滤蕊可更换，方便快捷；专业设计的通风装置，使离心过程中所产生的气溶胶100%过滤，将净化后的洁净气体排出； *6具有电子门锁，安全性能强。门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖如果异常开启，自动停机。 7、通过ISO9001质量体系认证； 8、最高转速：4000r/min 9、最大相对离心力：3680×g 10、最大分离数：80（4×20）根采血管 *11、显示类型：LCD大屏幕液晶显示，触摸屏 12、时间控制：0~99min 13、过滤效率：对0.1μm颗粒过滤效率≥99.9% 14、紫外线灯：275nm臭氧波段紫外线 17、噪音： ≤60dB(A) 18、电源： AC220V 50Hz 10A
2 | 病人监护仪 | 1 | 2.5 | 1、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 2、整机无风扇设计，防水等级IPX2或更高。 3、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 4、监测参数3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 5、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 7、 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 8、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 9、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 10、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 11、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 11、≥1000组NIBP测量结果 12、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 13、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 14、监护仪支持与同品牌HYPERVISOR X中心监护系统信息互联。
3 | 便携式监护仪 | 3 | 7.5 | 1. 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关EN1789，EN13718转运标准。 2. 屏幕>5英寸彩色触摸显示屏，像素1280*720,屏幕亮度根据环境自动调节。 3. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 4. 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 5. 整机无风扇设计。 6. 工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 7. 内置锂电池供电，支持6小时的持续监测。 8. 支持3/5/6导ECG，PR，RESP，SPO2，NIBP和2通道TEMP监测。 9. 转运监护仪支持插入同品牌床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。能与同品牌的中央站进行信息互联。 10. 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 11. 提供25种心律失常事件的分析。 12. 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 13. 可显示血氧弱灌注指数（PI）。 14. 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 15. 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 16. 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。
4 | 通络治疗仪 | 1 | 3.6 | 1、中医辨证处方调制：2～9kHz & 0～150Hz。 2、调制方式：连续调制/间歇调制/断续调制/变频调制。 3、治疗深度调节：2～9分级可调 4、调幅度：0～100﹪分段可调 5、输出电流：≤110mA。 6、差频变化：差频范围0～96 Hz 变化周期1～10s。 7、存储容量：内存48个处方。 8、输出通道：四路输出可同步或异步工作 9、极板配置：吸附电极，具有拔罐和治疗双重作用
5 | 自动排痰仪 | 2 | 9 | 1.供电电源： 100-240V~，50/60Hz 2.2. 振动频率：≤17Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节 ✱3.振动压力： 0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节 4.振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa 5.定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节 6.人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等） 7.患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护 8.空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定，整机设计使用期限达10年 ✱9.背心设计： 全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡； 10.背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选（具有检测报告） 11.背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染 12.信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作 13.主机尺寸和质量： ≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm
6 | 视频喉镜 | 1 | 7 | 采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。空间分辨率≥10.081p/mm。 采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。 照明采用LED灯，亮度≥1000LUX。 手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。 与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。 支持无线及有线传输功能模块连接便携式主机，方便携带。