## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 高频电刀 | 2台 | 19.8 | 1. 数字化人体阻抗值负自动侦测系统。 负极板接触不良时立即中断输出并发出警报，防止病人在手术过程中皮肤意外灼伤. ★2.主机导电板输出端具备欧式/美式/中式3种接口。 3.具备单/双极模式；手控/脚控输出。 4.微电脑控制，精确稳定地控制每一瓦输出功率。 5. 水中切割TURP功能*2.单极纯切：最大功率：350W；最高电压：2000V。 6.单极混切I ：最大功率：300W；最高电压：2200V。 7.单极混切Ⅱ：最大功率：250W；最高电压：2200V。 8.标准凝血：最大功率：120W；最高电压：7000V 9.喷射凝血：最大功率：80W；最高电压：10100V 10.双极切割：最大功率：70W；最高电压：220V ★11.双极凝血：最大功率：70W；最高电压：400V； 12.双手控输出； ★13.数字化人体阻抗值自动侦测系统；
1 | 精密注射泵 (单通道) | 3台 | 2.1 | (1)最小步进0.1ml/h,预置输液总量范围：0.1-9999.99ml (3)★在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。(需提供证明材料) (4)在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； (5)支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； (6)具有以下注射模式：速度模式、时间模式、 (7)不小于2.5英寸屏幕，同屏显示：同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 (8)压力报警阈值至少6档可调，最低75mmHg (9)可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 (10)★电池工作时间﹥6小时@5ml/h,可升级至≥12小时@5ml/h (需提供证明材料) (11)整机重量不超过1.8kg，主机自带提手方便携带。 (12)安全防护可靠，防护等级IP34； (13)★满足欧盟救护车标准EN1789:2007，适合在户外急救和车载情况下使用。(需提供证明材料)
2 | 精密注射泵 (双通道) | 3台 | 2.7 | (1)速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.1ml/h。 (2)预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。 (3)支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； (4)★具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；具备联机功能, 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。 (5)★在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。(需提供证明材料) (6)不小于3英寸屏幕，同屏显示：同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息。 (7)压力报警阈值至少6档可调，最低75mmHg。 (8)可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 (9)压力报警阈值至少6档可调，最低75mmHg。 (10)可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 (11)电池工作时间﹥6小时@5ml/h,可升级至≥12小时@5ml/h。 (12)整机重量不超过3.6kg，主机自带提手方便携带。 (13)安全防护可靠，防护等级IP34； (14)★满足欧盟救护车标准EN1789:2007，适合在户外急救和车载情况下使用，需提供第三方证明。
3 | 病人除颤仪 | 1台 | 6.5 | 1.重量：≤6.2kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。支持中文操作界面。 3.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。(需提供证明材料) 4.具备血氧监测和无创血压监测功能(标配) 5.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J双相波。(需提供证明材料) 6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 9.★支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。(需提供证明材料) 10.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 11.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 12.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
4 | 加压袋 | 10个 | 0.15 | 1,输液加压袋主要用于输血输液时的快速加压输入， 2,具有压力表,方便使用时观察压力。
7 | 便携式监护仪 | 1台 | 3 | 1. ★转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关EN1789，EN13718转运标准。(需提供证明材料) 2. 屏幕>5英寸彩色触摸显示屏，像素1280*720,屏幕亮度根据环境自动调节。 3. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 4. 整机无风扇设计,坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 5. 工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 6. 内置锂电池供电，支持6小时的持续监测。 7. 支持3/5/6导ECG，PR，RESP，SPO2，NIBP和2通道TEMP监测。 8. 转运监护仪支持插入同品牌床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。能与同品牌的监护仪信息互联。 9. 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 10.★ 提供25种心律失常事件的分析。(需提供证明材料) 11.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 12. ★系统支持升级CQI心肺复苏质量指数功能,用于综合来评估患者的心肺复苏效果。(需提供证明材料) 13. 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。