附件一、技术规格、参数及要求

A标：广西中医药传承创新发展示范试点项目（手机平板条码机）

| 序号 | 商品名称 | 参数要求 | 预采数量 | 单价 | 总价 | 总价控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机 | 荣耀X50 第一代骁龙6芯片 1.5K超清护眼硬核曲屏 5800mAh超耐久大电池 5G手机 12GB+256GB | 13 |  |  | 37800 |
| 2 | 平板电脑 | 华为（HUAWEI）擎云C5e教育学习商用办公平板电脑AGS5Z-AL00 高清大屏10.4寸/4G/64G/LTE全网通版/曜石黑/鸿蒙3.0 | 3 |  |  |  |
| 3 | 条码打印机 | TSC TTP-244PRO | 9 |  |  |  |
| 要求： 一、以上采购设备必须为品牌原装出厂配置，全新设备，未经允许，自行组装的，一经发现，直接退货，并赔偿本院损失。非人为损坏，质保三年，提供上门安装及维护服务。 二、合同签订期：结果公示发出之日起5个工作日内完成签订。 三、交付时间：合同签订后10天完成交付。 四、售后服务：供应商提供货安装调试，使设备正常运行。 五、付款方式：设备验收合格且甲方收到设备全额发票后，根据合同总价全额支付设备款。采购方使用财政项目资金支付货款，具体支付时间以财政审批通过时间为准。 |  |  |  |  |  |  |

B标：广西中医药传承创新发展示范试点项目（心电采购议）

| 序号 | 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 单价 | 总价 | 总价控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华清心电采集仪PE-1204 | - 标准12导联心电信号同步采集； - ▲采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集方式； - 输入阻抗：≥50MΩ；【提供检验报告】 - 共模抑制比：>120dB（开启交流滤波时）；【提供检验报告】 - 定标电压：1 mV误差范围±2%； - 时间常数：≥3.2s； - ▲输入回路电流：≤0.01μA；【提供检验报告】 - ▲走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%； - ▲增益：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%； - 噪声电平：≤15μV（峰峰值）；【提供检验报告】 - 心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值【提供检验报告】 - 具有自动记录和手动记录模式两种方式，自动记录时长可配置； - 心电波形显示支持多种配色方案； - 支持预采样，预采样时间可选； - 支持5种QTc校正公式，2种电轴计算方法；【提供软件界面】 - ▲支持PDF、JPEG、DICOM、EM-XML、FDA-XML、SCP、BKG等多种格式输出； - 支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HL7（选配）等通用标准协议接入医院的信息化系统； - 支持通过Worklist、HL7（选配）主动获取带检查患者信息； - 支持WiFi网络打印机； - ▲支持Windows、Android操作系统； - ▲整机轻巧便携，主机重量≤115g（不含电池）； - 电源供应：支持USB供电（5V）和电池供电（d.c.1.5Vx2）； | 3 |  |  | 20000 |
| 要求： 一、以上采购设备必须为品牌原装出厂配置，全新设备，未经允许，自行组装的，一经发现，直接退货，并赔偿本院损失。非人为损坏，质保三年，提供上门安装及维护服务。 二、合同签订期：结果公示发出之日起5个工作日内完成签订。 三、交付时间：合同签订后10天完成交付。 四、售后服务：供应商提供货安装调试，使设备正常运行。 五、付款方式：设备验收合格且甲方收到设备全额发票后，根据合同总价全额支付设备款。采购方使用财政项目资金支付货款，具体支付时间以财政审批通过时间为准。 |  |  |  |  |  |  |